采购卡片编号：

购置贵重仪器设备

可行性论证报告

仪  器  名  称：   四探针电阻率测试仪

单位名称（盖章）：

项 目 负 责 人：

电          话：

实    验    室：   能源材料大楼1号楼

2026 年    月    日

说   明

１、凡申购单价10万元（含）以上贵重仪器设备，均应进行可行性论证。

２、申购单位应组织三人（含）以上有高级职称的技术人员（如本单位不足三人，可聘请相关学科有高级职称人员参加）按本表所要求的内容逐项进行论证和填写。单位技术论证小组组长（教授委员会）要填写专家组建议参考购置价，并在意见栏填写意见及理由。

３、可行性论证报告送实验室与设备管理办公室审核后，单价100万元（含）以上的贵重仪器设备再由实验办组织校专家论证咨询小组进行论证。

４、填写要认真，字迹清楚。进口仪器设备名称、供货商和生产厂家名称同时用中英文填写,同时还必须填写联系电话、传真电话、和Email地址。

５、本表一式二份审批后，对集中采购的仪器设备，其中两份连同采购单交物资管理科（其中一份留实验办存档，另一份报销时留财务处存档），复印件作为贵重仪器设备技术档案保存在申购单位。

６、贵重仪器设备由单位自购的，入账前需将一份论证报告交实验办存档，入账时需附可行性论证报告。

７、本表不够填写可附页。

| 仪 器 名 称 | 四探针电阻率测试仪 （Four-Point Probe Resistivity Tester） | 供货商（包括中英文名称、联系电话、传真电话、Email） |  | 厦门方仪电子科技有限公司 （Xiamen Fangyi Electronic Technology Co., Ltd.） Tel： Fax： Email： 联系人： 手机： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生产厂家（包括中英文名称、联系电话、传真、Email） |  | 日本NAPSON株式会社 （NAPSON Corporation, Japan） Tel： Fax： Email： |  |
| 主机型号 规格 | NAPSON RT-70 （RT-70V测试主机） |  | 报 价 |  | 折 扣 价 |
|  |  |  | ¥350,000 |  | 以最终采购合同价为准 |
| 附件型号规格 | QT-SW标准电阻片； 四探针测试探头； 测试软件 |  | 报 价 |  | 折 扣 价 |
|  |  |  | 包含在主机内 |  | 包含在主机内 |
| 全套设备总金额（厦门到岸价） |  |  | 人民币 350,000 元（大写：叁拾伍万元整） |  |  |
| 其他费用（代理费、进口报关、运费等） |  |  | 无（已包含在全套设备总金额内） |  |  |
| 仪 器 主 要 技 术 指 标 | 测试方法：直线四探针法，测量方块电阻及电阻率； 1. V/I 量程：1.0 mΩ ~ 3.0 MΩ； 2. 方块电阻量程：5.0 mΩ/□ ~ 10.0 MΩ/□； 3. 电阻率量程：1.0 μΩ·cm ~ 300.0 kΩ·cm； 4. 测量精度：＜±1%（可溯源至中国计量单位）； 5. 测试重复性：CV ≤ 0.7%； 6. 测试功能切换：可在RT-70V主机上手动切换，也可在测试软件上切换； 7. 主要配置：RT-70V测试主机、QT-SW标准电阻片、四探针测试探头、测试软件； 8. 是否含有特种设备：否。 |  |  |  |  |
| （三家） 同类仪器性能价格比较 | 厂家一; 厂家二; 厂家三. 生产厂家; 日本NAPSON; 美国Signatone; 日本KLA. 型号; RT-70; S-302-4B; Filmetrics R50. 单价（元）; 350000; 380000; 550000. V/I量程; 1.0mΩ ~ 3.0MΩ; 2.0Ω ~ 200.0MΩ; 0.01Ω ~ 1.0MΩ. 方块电阻量程; 5.0mΩ/□ ~ 10.0MΩ/□; 5.0mΩ/□ ~ 5.0MΩ/□; 5.0mΩ/□ ~ 5.0MΩ/□. 电阻率量程; 1.0μΩ·cm ~ 300.0kΩ·cm; 1.0μΩ·cm ~ 150.0kΩ·cm; 1.0μΩ·cm ~ 100.0kΩ·cm. 测量精度; ＜±1%（溯源中国计量单位）; ＜±1%（溯源中国计量单位）; ＜±2%（溯源中国计量单位）. 测试重复率; CV ≤ 0.7%; CV ≤ 1%; CV ≤ 3%. 测试功能切换; RT-70V主机上手动切换，与测试软件上切换; 测试软件上切换，无测试主机的切换功能; 主机上手动切换，无测试软件. 主要配置清单; RT-70V测试主机，QT-SW标准电阻片; S-302-4测试平台，SP4四探针探头，Pro4 Software; MCP-T370主机，充电器，MCP-TP-03P四探针探头（探针间距5mm）. 调研对象; 厦门方仪电子科技有限公司; 上海波铭科学仪器有限公司; 深圳市云帆兴烨科技有限公司. 调研方式; 电话咨询，产品介绍; 电话调查，产品介绍; 电话调查，产品介绍. 调研材料; 报价单; 报价单; 报价单. 是否含有特种设备; 无; 无; 无. 1. 测量范围：RT-70的方块电阻量程（5.0mΩ/□ ~ 10.0MΩ/□）和电阻率量程（1.0μΩ·cm ~ 300.0kΩ·cm）均为三家中最宽，V/I量程下限低至1.0mΩ，可覆盖从低阻金属薄膜、透明导电膜到掺杂半导体及较高阻材料的测试需求。 2. 测试精度与重复性：RT-70测量精度＜±1%，测试重复性CV ≤ 0.7%，优于美国Signatone S-302-4B（＜±1%，CV ≤ 1%）和日本KLA Filmetrics R50（＜±2%，CV ≤ 3%），数据可靠性最好。 3. 操作方式：RT-70既可在RT-70V主机上手动切换测试功能，也可在测试软件上切换，使用灵活；另两家仅支持软件切换或主机切换中的一种。 4. 价格与售后：RT-70单价35万元，为三家中最低，比S-302-4B低3万元，比Filmetrics R50低20万元；且该产品在国内有完善的售后服务点，供货商位于厦门本地，服务响应及时。 综上，RT-70电阻率量程范围较宽，测试精度和重复性较好，价格便宜，性能价格比最高。经综合比较，推荐排序：1. 日本NAPSON公司RT-70；2. 美国Signatone公司S-302-4B；3. 日本KLA公司Filmetrics R50。拟购置日本NAPSON公司RT-70。 |

注：论证报告中涉及的金额应统一币种

| 该仪器设备的用途、购置的必要性、效益预测、风险分析 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、用途： 四探针电阻率测试仪采用四探针法测量材料的方块电阻和电阻率，是半导体材料与器件、薄膜材料及能源材料研究中最基础的电学表征仪器之一。主要用于测量硅片等半导体晶圆、外延层、扩散/离子注入层，金属薄膜、ITO等透明导电薄膜，以及电极材料、导电涂层等能源材料的方块电阻和电阻率，为材料制备工艺优化和器件性能分析提供数据支撑。 二、功能： 仪器由RT-70V测试主机、四探针测试探头和测试软件组成。测试时由外侧两根探针向样品通入恒定电流，内侧两根探针测量电压，经几何修正后得到样品的方块电阻和电阻率。方块电阻量程5.0mΩ/□ ~ 10.0MΩ/□，电阻率量程1.0μΩ·cm ~ 300.0kΩ·cm，测量精度＜±1%，测试重复性CV ≤ 0.7%；可在主机上手动切换或在软件上切换测试功能；配套QT-SW标准电阻片用于日常校准核查，测量结果可溯源至中国计量单位。 三、购置的必要性： 1. 方块电阻和电阻率是评价半导体及薄膜材料掺杂浓度、成膜质量和工艺均匀性的关键参数，在材料制备和器件研制过程中需要频繁、快速地进行测试。目前实验室尚无满足上述测试需求的四探针测试设备，样品需外送测试，周期长、费用高，且不便于随工艺过程及时反馈，影响研究进度。 2. 四探针法为无损、标准化的测试方法，操作简单、测试速度快、维护成本低、使用频率高，适合大量样品的日常测试，也非常适合高校实验室开展科研和教学使用。 3. RT-70量程宽，一台仪器即可覆盖从低阻金属薄膜到半导体及较高阻材料的测试，可同时满足多个课题组的测试需求，便于开放共享。 四、效益预测： 仪器购置后，可为能源材料、半导体材料与器件等相关课题提供日常、快速、可靠的电学表征手段，及时反馈并指导材料制备工艺的优化，缩短研发周期，减少外送测试费用；同时可用于研究生实验技能培养。仪器将纳入学校贵重仪器共享平台，对校内外开放，提高设备使用效益，为厦门大学高水平科研创新平台和人才培养基地的建设提供支撑。 五、风险分析： 1. 技术风险：四探针法是成熟、通用的电阻率测试方法；日本NAPSON公司是专业生产电阻率测试设备的厂商，产品在半导体行业及科研院所应用广泛。经与同类产品比较，RT-70在量程、测量精度和重复性等主要指标上均具有优势，技术风险低。 2. 售后风险：该产品在国内有完善的售后服务点，供货商厦门方仪电子科技有限公司位于厦门本地，可提供安装调试、培训及维修服务，整机一年保修，零配件由原厂供应。 3. 安全风险：仪器为低压电子测量设备，不含特种设备，使用过程中不产生有毒有害物质，无安全和环境风险。 4. 价格风险：经对三家同类产品调研比价，RT-70价格最低，性能价格比最高。 综上，申请人认为选购该产品今后运行风险低，能够较快地投入使用并取得良好的科研效益。 |  |  |  |  |  |  |
| 本校和本地区同类仪器的分布及使用情况，可否利用已有设备开展工作 （单价40万元以上仪器设备填写，校内同类仪器清单附后） |  |  |  |  |  |  |
| 本仪器单价为35万元，低于40万元，按规定此栏可不填写。 说明：四探针电阻率测试需随材料制备工艺过程及时进行，测试频次高，外借或外送测试难以满足日常研究需求，因此需单独购置。 |  |  |  |  |  |  |
| 购置费来源及到位年度 |  |  |  |  | 运行维护费预计及来源 （单价40万元以上设备填写） |  |
| 年度 | 中央专项 | 省市共建 | 校拨经费 | 自筹 | 预计年运行维护费金额 | 1万元 |
| 2026 | √ |  |  |  | 运行维护费经费来源（卡号） | 0621-Z0332002 |
| 经费卡号：0621-Z0332002 |  |  |  |  | 其它运行维护保障条件 | 无 |
| 本单位贵重仪器设备管理方式 （单价40万元以上设备填写） |  |  |  |  |  |  |
| 将有专门工程师跟踪设备状态维护，且与设备相关课题组的专任老师及工程师均需参与设备管理和维护。该仪器今后将纳入学校贵重仪器共享信息平台，同时对校内外开放。 |  |  |  |  |  |  |

| 仪 器 预 计 有 效 使 用 机 时 | 实验课名称 | 实验项目 |  | 学生数 |  | 周使用机时 |  | 开机周数 |  |  | 年机时数（1） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 科研课题名称 |  | 年机时数（2） |  | 社会服务项目 |  | 年机时数（3） |  | 年总机时数 (1)+(2)+(3) |  |  |
|  | 三维集成的研制 |  | 500 |  | 校内、校外其它课题 |  | 300 |  | 800 |  |  |
| 使用条件 | 管理人 姓名职称（至少两人） | 安装场所 | 安装 条件 |  | 水电 用量 |  | 环境 保护 |  | 维修 条件 | 零配件来源 |  |
|  | 负责人： xx 副教授 | 能源材料大楼1号楼 | 220V交流电 |  | 用水：无 用电：年用电量约为1000度 |  | 静电防护 |  | 一年保修 | 原厂 |  |
|  | 管理人： xx 工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 本省或国内有关单位同类设备调研情况: 四探针电阻率测试仪市场调研（三家） 调研对象、调研方式及结果如下： |  |
| --- | --- |
| 厦门方仪电子科技有限公司 | 日本NAPSON RT-70，单价35万元；电话咨询、产品介绍，取得报价单 |
| 上海波铭科学仪器有限公司 | 美国Signatone S-302-4B，单价38万元；电话调查、产品介绍，取得报价单 |
| 深圳市云帆兴烨科技有限公司 | 日本KLA Filmetrics R50，单价55万元；电话调查、产品介绍，取得报价单 |
| 调研结论 | 综合性能、价格及售后服务，拟购置日本NAPSON RT-70 |